Общество

с ограниченной ответственностью

"МОТОТЕХ"

г. Серпухов

[image: image1.emf]
      ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

     ЧИСЛА ПАДЕНИЯ

    ПЧП-5

  ПАСПОРТ

                        4215 – 003-117458819-2005 ПС
2009 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Прибор для определения числа падения ПЧП-5, (далее - прибор),   предназначен  для  контроля  качества  зерна,   муки и других крахмалосодержащих продуктов.  Прибор реализует метод определения числа падения по ГОСТ 27676 и международным стандартам ICC 107, ISO 3093-82, Принцип метода основан на быстрой клейстеризации водной суспензии пробы продукта в кипящей водяной бане и последующем измерении степени разжижения клейстера под действием альфа-амилазы, содержащейся в пробе. 

1.2. Прибор предназначен для применения в испытательных лабораториях   контроля   качества   зерна   и  продуктов его переработки, лабораториях предприятий агропромышленного комплекса.

           1.3. Прибор сертифицирован в Российской Федерации (сертификат  RU.C.29.004.A  №21004 от 30 июня 2005 г.)  и включен в   Государственный реестр средств измерений под  №29437-05 и допущен к применению в Российской  Федерации.

           1.4.Обозначение прибора при заказе и в документации: «Прибор для определения числа падения ПЧП-5» по ТУ 4215 – 003-117458819-2005.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Диапазон измерения числа падения                        -  60 ... 900 

2.2. Дискретность отсчета числа падения,  не более                  - 1 

2.3. Предел относительного значения среднего

 квадратического отклонения измерений, не более                         - 10%

2.4. Высота   падения  шток-мешалки  в 

 вискозиметрической    пробирке, мм.                                           - 68 ± 1 

2.5. Масса шток-мешалки , г.,не более                             - 25±0,05 

2.6. Объем водяной бани, л.                                                       - 3,0 

2.7. Габаритные размеры  (длина *ширина* высота) ,

мм., не более                                                                      -  350х 175х 500 

2.8. Масса прибора, кг.,  не более                                              - 20 

2.9. Электрическое питание прибора от сети

переменного тока, В.                                                                    -  220±22

2.10. Потребляемая мощность, кВт., не более                         - 1,4

2.11. Время установления рабочего режима

после включения, мин., не более                                                          - 20 

2.12. Время непрерывной  работы, час., не более                     - 8 

2.13. Поверка приборов осуществляется в соответствии с Инструкцией «Прибор для определения числа падения ПЧП-5. Методика поверки» 4215 – 003-117458819-2005 МП

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

         3.1. Комплект поставки приборов должен соответствовать таблице 1 

Таблица 1

	Наименование
	Кол-во

	Прибор для определения числа падения ПЧП-5
	1

	Шток -мешалка
	2

	*Пробирка вискозиметрическая
	4

	Пробка
	2

	Кассета
	1

	Подставка для кассеты
	1

	Подставка для пробирок
	1

	Трубка ПВХ
	3м.

	Вставка плавкая ВП1-1А
	1

	Блокиратор
	1

	Втулка контрольная
	1

	Паспорт
	1

	Руководство по эксплуатации
	1

	Инструкция 4215 – 003-117458819-2005 МП

 «Прибор для определения числа падения ПЧП-5. Методика поверки»                                             
	1

	**Печатающее устройство
	

	**Дозатор лабораторный «Аквастеп»
	


Примечание:

* Дополнительные пробирки вискозиметрические поставляются  по отдельному заказу.

 ** Печатающее устройство и дозатор лабораторный «Аквастеп» поставляются  по отдельному заказу. 

10. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

4. РЕСУРС, СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

4.1. Приборы являются ремонтируемыми,  восстанавливаемыми   изделиями. 

4.2. Средний ресурс прибора не менее 6 лет. 

4.3. Приборы должны храниться в помещении, в котором обеспечена его защита от влияния внешней среды (влаги, солнечной радиации, и т. д.).

4.4. Срок  хранения в упаковке 1 год. По истечении указанного срока прибор подверга​ется переконсервации в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, монтажа, хранения и транспортировки в течение всего назначенного срока службы.

5.2. Прибор должен быть принят ОТК предпри​ятия - изготовителя и пройти первичную поверку.

5.3. Гарантийный срок -12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

6.1. В упаковочную коробку упаковывают прибор и комплект эксплуатационных документов.

6.2. Приборы в транспортной упаковке должны перевозится железнодорожным или автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах или авиационным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках. Значение климатических воздействий при транспортировании должны соответствовать ГОСТ 22261-82 применительно к приборам группы 2.

6.3. Свидетельство об упаковке.

Прибор для определения числа падения ПЧП-5, заводской номер ______  упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата  упаковки               ______________

Упаковку произвел        ______________

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1. Каждый прибор при выпуске из производства проходит приемо-сдаточные испытания ОТК изготовителя – ООО «МОТОТЕХ».

	                     Свидетельство о приемке

	    Прибор для определения числа падения ПЧП-5

	                                              наименование

	   заводской №
	
	  изготовлен   и   принят   в    соответствии   с 

	обязательными       требованиями       государственных       стандартов, 

действующей технической документацией, ТУ 4215 – 003-117458819-2005 и признан годным для эксплуатации. 

	Начальник ОТК

	М.П. 
	

	
	
	
	

	личная подпись
	
	расшифровка подписи
	

	год, месяц, число
	
	
	

	линия отреза при поставке на экспорт

	Руководитель предприятия

	

	
	обозначение документа, по которому производится поставка

	М.П.

	
	
	
	

	личная подпись
	
	расшифровка подписи
	

	год, месяц, число
	
	
	

	
	Заказчик (при наличии)

	
	М.П.

	
	
	

	
	     личная подпись
	расшифровка подписи

	
	      год, месяц, число
	


8. СВЕДЕНИЯ О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ

    8.1. Первичная поверка прибора для определения числа падения ПЧП-5 зав. № ______________, выпущенного из производства ООО «МОТОТЕХ»  по ТУ 4215 – 003-117458819-2005, выполнена в соответствии с утвержденной методикой поверки.

Оттиск клейма поверяющей организации

                                                                                        _____________________                          ________________________

   личная подпись поверителя                                   расшифровка  подписи
________________

    год, месяц, число

PAGE  

