8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

            1.1. Охладитель универсальный  ОУ-5           предназначен  для   обеспечения замкнутого цикла водяного охлаждения приборов и устройств, используемых в своей конструкции водяные бани, полностью исключая применение проточной воды. 
1.2. Охладители применяются в лабораториях хлебоприемных предприятий, мукомольных заводов и других, предприятий отрасли хлебопродуктов и сельского хозяйства а также в лабораториях ГХИ и научно-исследовательских организациях, использующих приборы ПЧП или аналогичные им. . 

1.3.  Нормальная работа охладителя гарантируется при температуре окружающего воздуха не более +24°С и относительной влажности  15% при 20°С (климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-88)

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

            2.1. Производительность, л/час, не менее                                           -  3000

            2.2. Рабочее давление, Мпа                                                                  -  3,5 

            2.3.Температура охлаждающей воды на входе, °С, не более            -  55

            2.4.Температура охлаждающей воды на выходе, °С,, не более         -  24

            2.5.Объем охлаждающей воды,  л.                                                       -  1,7

       2.6. Потребляемая мощность, кВт, не более                                        -  0,05

            2.7. Габаритные размеры, мм.
                             длина                                                                                       -  570

                             ширина                                                                                    -  295

                             высота                                                                                      -  260

             2.8.   Масса (сухая), кг, не более                                                          -  8            

             2.9.  Установленный полный срок службы, лет, не менее                -   6

Критерии предельных состояний: достижение состояния, при котором дальнейшая эксплуатация экономически нецелесообразна.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1  Охладитель в сборе, шт.                                                                    -  1

3.2  Эксплуатационная документация:

паспорт ОУ-5, включающий техническое описание

и  инструкцию по эксплуатации, экз                                                 -  1  
           3.3. Трубка ПВХ 6х1.5, м.                                                                         -  1.5
- 2-

4  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 К работе с охладителем допускаются лица, прошедшие инструктаж по правилам техники безопасности, а также изучившие настоящий паспорт.

4.2. Охладитель должен быть надежно заземлен путем подсоединения к наружному контуру заземления через трехполюсную сетевую вилку.

5. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ
5.1   Установить охладитель на столе в непосредственной близости от прибора, с которым предполагается его эксплуатация и соединить отрезками трубки (из имеющегося комплекта):

               - штуцер ”Подвод” на охладителе со штуцером ”Подвод” на приборе;  

               - штуцер ”Слив» ” на охладителе со штуцером  ”Слив” на приборе.                

Ручку крана ”Слив” установить в положение ”Закрыто”.       
            5.2 Залить в расширительный бачок воду, контролируя уровень по указателю. Уровень воды должен находиться около отметки ”MAX” на указателе. 
           5 .3. Подключить  охладитель  к   сети  220В.  и  включить   выключатель 
”Сеть”.  Начнется подача в  систему охлаждения прибора воды, процесс которой можно контролировать, по заполнению соединяющих трубок и вытеснению из системы воздуха. При необходимости периодически доливать воду в расширительный бачок, не переходя отметки ” MAX”   на указателе уровня.        
5.4. После заполнения системы  охлаждения водой (отсутствие воздушных пузырьков в трубках) можно включить прибор в соответствии с прилагаемой инструкцией. 
Запрещается включать прибор, прежде чем будут завершены   подготовительные работы по функционированию системы охлаждения (п.п. 5.4.)
            5.5. Для слива воды из системы охлаждения, необходимо на штуцер ”Слив” охладителя надеть отрезок трубки (из имеющегося комплекта), второй конец поместить в емкость и перевести ручку  крана ”Слив ”   в положение  ”Открыто,” затем включить охладитель. 
          Во избежание ожогов запрещается производить слив воды из системы при включенном приборе.
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6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Охладитель универсальный ОУ-5, заводской номер_______ соответствует техническим условиям ТУ803-17и признан годным к эксплуатации.

                                                        Дата выпуска  _________________

                  м.п.

                                                         Подпись  лица   ответственного   за

                                                         приемку

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
12.I.  Изготовитель гарантирует соответствие устройства тре​бованиям технических условий при соблюдении правил транспортиро​вания, хранения и эксплуатации, установленным настоящим паспортом.
12.2.  Гарантийный срок эксплуатации  -12 месяцев со дня отгру​зки устройства потребителю. Дата отгрузки исчисляется с момента принятия устройства посла упаковки.
12.3.   В случае неисправности устройства, выявленной в период действия гарантийных обязательств, владелец устройства должен направить заявку на гарантийный ремонт в адрес 142200, Московская обл, ул. Луначарского, д. 32. ООО ”МОТОТЕХ”, тел/факс (4967) 35-4619,  указав свой номер телефона или факса и адрес, по которому должен прибыть специалист, осуще​ствляющий гарантийное обслуживание, или доставить устройство в организацию, где оно было приобретено.
12.4.  При вызове специалиста для осуществления гарантийного ремонта на месте владелец устройства предварительно оплачивает только стоимость проезда специалиста и его проживание в гостинице.
Если в ходе ремонта установлено, что устройство вышло из строя вследствие его неправильной эксплуатации, то в этом случае владелец устройства дополнительно оплачивает стоимость ремонта.
12.5.  В процессе эксплуатации послегарантийный ремонт осуще​ствляется через ООО ”МОТОТЕХ”.
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